AVIBRAS AEROCO

[NOME DO AUTOR]

PROCEDIMENTO DE TESTE FUNCIONAL DO INCLINÔMETRO E AZIMUTÍMETRO ESP32 — INSTALAÇÃO E TESTE FUNCIONAL EM BANCADA (MODO NOTEBOOK)

São José dos Campos

2026

[NOME DO AUTOR]

PROCEDIMENTO DE TESTE FUNCIONAL DO INCLINÔMETRO E AZIMUTÍMETRO ESP32 — INSTALAÇÃO E TESTE FUNCIONAL EM BANCADA (MODO NOTEBOOK)

Procedimento técnico apresentado como documentação do projeto do inclinômetro/azimutímetro eletrônico baseado em ESP32, elaborado para a Avibras Aeroco, descrevendo a instalação do software desktop em modo notebook e o teste funcional completo do conjunto em bancada, antes da instalação em campo.

São José dos Campos

2026

# HISTÓRICO DE REVISÕES

| Revisão | Data | Descrição da alteração | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 18/09/2026 | Emissão inicial do documento. | [NOME DO AUTOR] |

Tabela — Histórico de revisões deste documento. A revisão "00" corresponde à emissão inicial; revisões subsequentes devem ser numeradas sequencialmente (01, 02, ...) e descrever apenas o que foi alterado em relação à revisão anterior. Fonte: elaborado pelo autor.

# SUMÁRIO

# 1 OBJETIVO

Este procedimento estabelece a sequência de atividades para o teste funcional completo, em bancada, do conjunto inclinômetro/azimutímetro eletrônico baseado em ESP32, desenvolvido para a Avibras Aeroco. O escopo cobre a instalação do software de supervisão no modo notebook (software desktop, em Python) e a verificação funcional de todos os modos de conexão, comandos e funcionalidades disponíveis na interface do usuário. O objetivo é confirmar, de forma padronizada e reprodutível, que um conjunto ESP32 + MPU6050 recém-gravado — ver "Procedimento Técnico de Gravação de Firmware do ESP32" — está operacional e íntegro em todas as suas funções antes de ser instalado na plataforma pan-tilt do mastro.

Este é um teste funcional (confirma que cada função responde e se comporta como esperado), não um teste de exatidão ou calibração de fábrica do sensor. A calibração de campo (zeragem dos dois eixos e correção do fator de escala do giroscópio) é abordada como uma das funções testadas, mas os valores numéricos de referência não são aferidos aqui contra um padrão metrológico.

Aplica-se apenas ao software desktop (Python/PyQt5), executado em notebook — o teste funcional do aplicativo Android (Kotlin) está fora do escopo deste documento.

# 2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

| Item | Especificação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Conjunto ESP32 + MPU6050 (GY-521) | Firmware gravado, versão mínima 1.6.0 | Fiação conforme docs/pinout.md; ver "Procedimento Técnico de Gravação de Firmware do ESP32" |
| Cabo USB | A-MicroUSB ou A-C, conforme o conector da placa | O mesmo cabo usado para gravar o firmware; alimenta o conjunto — ver seção 3 |
| Notebook ou computador | Windows 10 ou 11 (64 bits); porta USB livre; adaptador Bluetooth (integrado ou USB) para o teste em modo BLE | Software desktop instalado conforme a seção 4 |
| Software desktop | Instalado conforme este procedimento (seção 4) | python-app/README.md traz o detalhamento das opções de instalação |
| Transferidor ou nível digital | Referência angular aproximada (opcional) | Apoio qualitativo à observação da leitura — não é instrumento de calibração |
| Multímetro | Opcional | Só necessário em caso de suspeita de falha elétrica (tensão de 3,3V/5V) |

Tabela — Equipamentos e materiais necessários ao teste funcional em bancada. Fonte: elaborado pelo autor.

O regulador PTN78020W (com resistor de ajuste para 5V), integrante da lista de materiais do projeto (HARDWARE/README.md), não é necessário neste teste: em bancada, no modo notebook, o próprio cabo USB fornece a alimentação de 5V ao conjunto, e o regulador da placa ESP32 gera os 3,3V internamente. Aquele regulador destina-se a uma fonte de alimentação de campo ainda em avaliação (bateria), não ao teste aqui descrito.

# 3 SETUP DE TESTE

O setup de bancada é intencionalmente simples: não depende da plataforma pan-tilt do mastro nem de fonte de alimentação externa. A sequência de montagem é a seguinte:

1. Apoiar o conjunto ESP32 + MPU6050 sobre uma superfície plana e estável, com o módulo MPU6050 fixado conforme a fiação de docs/pinout.md (AD0 ligado a GND, alimentação em 3,3V — nunca 5V direto no módulo).

2. Definir a posição de repouso (módulo apoiado plano sobre a mesa) como a referência visual de "0°" de inclinação para as observações qualitativas dos testes 5.3 e 5.4 — o zero elétrico só é fixado pela calibração (teste 5.4), então antes de calibrar a leitura pode não mostrar exatamente 0,00°.

3. Conectar o ESP32 ao notebook pelo cabo USB. Não é necessário cabo de extensão USB ativo nesta distância de bancada (o cabo de extensão é uma solução para o alcance de ~7m até o painel de controle no mastro, ver firmware/README.md).

4. Aguardar a alimentação estabilizar (LEDs da placa acesos) antes de abrir o software — a própria conexão da porta USB já reinicia o ESP32 (efeito colateral do circuito de auto-reset usado para gravação, ver Procedimento de Gravação de Firmware).

5. Para o teste em modo Bluetooth (seção 5.2), manter o notebook com o Bluetooth habilitado e a uma distância de até alguns metros do ESP32; não é necessário nenhum outro ajuste de hardware — o firmware anuncia o serviço BLE automaticamente ao inicializar.

O eixo de azimute (pan) é medido pelo giroscópio do próprio MPU6050, sem qualquer sensor ou fiação adicional. Para observar variação nesse eixo durante os testes, gira-se manualmente o conjunto inteiro em torno do eixo vertical e devolve-se à posição original — não há necessidade da plataforma pan-tilt motorizada nesta etapa de bancada.

# 4 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO (MODO NOTEBOOK SOMENTE)

Esta seção cobre apenas a instalação do software desktop (Python/PyQt5) em um notebook Windows, pela via mais direta para uso em bancada/campo. As demais opções de instalação (executável autônomo, instalador com atalhos) e a instalação do aplicativo Android estão fora do escopo deste procedimento — ver "Procedimento Técnico de Instalação dos Softwares" para o detalhamento completo de todas as opções.

1. Copiar a pasta python-app inteira (do repositório do projeto) para o notebook de destino.

2. Dar duplo clique em windows\install.bat. Este passo cria um ambiente virtual em python-app\.venv e baixa e instala automaticamente as dependências: PyQt5, pymodbus, pyserial, bleak, reportlab e matplotlib. Exige conexão à internet nesta etapa.

3. Dar duplo clique em windows\run.bat para abrir o software. Nas próximas vezes, este é o único passo necessário para abrir o aplicativo — não é preciso repetir o passo 2, salvo se o arquivo requirements.txt for alterado.

4. Confirmar que a janela principal abre sem erros, com o título "Inclinômetro Avibras Aeroco — Painel Desktop". Recomenda-se, antes de conectar o hardware real, abrir uma vez em Configurações... com o modo "Simulação" selecionado, apenas para confirmar que a instalação está íntegra (ângulos sintéticos devem aparecer na tela ao clicar em "Iniciar").

Concluída a instalação, o teste funcional propriamente dito (seção 5) é executado com o hardware real conectado.

# 5 TESTE FUNCIONAL

Os testes desta seção devem ser executados na ordem apresentada, com o setup da seção 3 montado e o software instalado conforme a seção 4. Cada subseção indica o resultado esperado; a seção 5.9 apresenta a tabela de registro de resultados a ser preenchida durante a execução.

## 5.1 Detecção e conexão via USB/Modbus RTU

1. Abrir o software e clicar em "Configurações...".

2. Selecionar o modo "Real (USB/Modbus RTU)".

3. Clicar em "Detectar automaticamente". O software varre as portas seriais do sistema, ignorando portas Bluetooth virtuais, e testa cada porta candidata.

Resultado esperado: a porta correta é preenchida automaticamente em "Porta serial:" e a mensagem de status muda para "✓ ESP32 encontrado em <porta>.".

4. Clicar em "Testar conexão com ESP32".

Resultado esperado: mensagem de sucesso exibindo o ângulo de inclinação lido e a versão do firmware (ex.: 1.6.0), sem necessidade de fechar o diálogo.

5. Confirmar em "OK" e clicar em "Iniciar" na janela principal.

Resultado esperado: o botão muda de "Iniciar" para "Parar", a leitura de inclinação passa a atualizar continuamente na tela, e a barra de status não exibe mensagens de erro.

## 5.2 Detecção e conexão via Bluetooth BLE

1. Com a leitura parada ("Parar", se ainda ligada), abrir "Configurações..." novamente — o software libera a porta serial automaticamente antes de abrir o diálogo, então não é necessário desconectar nada manualmente.

2. Selecionar o modo "Real (Bluetooth BLE)" e clicar em "Escanear".

Resultado esperado: o dispositivo aparece na lista com o nome "Inclinometro-ESP32", e a mensagem de status indica quantos dispositivos BLE foram encontrados.

3. Selecionar o dispositivo encontrado e clicar em "Testar conexão com ESP32".

Resultado esperado: mensagem de sucesso análoga à do teste 5.1, confirmando leitura do ângulo e da versão do firmware pelo transporte BLE.

4. Confirmar em "OK" e clicar em "Iniciar".

Resultado esperado: leitura contínua via notificação BLE, com o rótulo de conexão da janela principal indicando o transporte Bluetooth.

5. Desligar o ESP32 (desconectar o cabo USB) e observar a janela principal por até 10 segundos.

Resultado esperado: o software detecta a queda de conexão (pelo retorno do sistema operacional ou pelo tempo sem notificação) e reporta o erro "Conexão Bluetooth perdida" na barra de status, em vez de continuar exibindo a última leitura como se a conexão estivesse ativa.

## 5.3 Leitura contínua dos dois eixos (tilt e pan)

Reconectar o ESP32 (USB ou BLE) e clicar em "Iniciar".

1. Com o conjunto na posição de repouso (passo 2 da seção 3), observar a leitura de inclinação por 10 segundos.

Resultado esperado: leitura estável, sem tremular além de um dígito no segundo decimal.

2. Inclinar o conjunto manualmente para um lado e depois para o outro, observando a tela.

Resultado esperado: a leitura de inclinação acompanha o movimento em tempo real, com sinal (positivo/negativo) coerente com o sentido da inclinação.

3. Girar o conjunto manualmente em torno do eixo vertical (~30 a 90°) e devolvê-lo à posição original.

Resultado esperado: a leitura de azimute (pan) varia durante o giro e retorna a um valor próximo do inicial ao final do movimento — pequeno desvio residual é esperado antes da calibração do fator de escala do giroscópio (ver firmware/README.md, "Azimute (pan)").

4. Manter o conjunto parado por pelo menos 1 minuto após o giro do passo 3.

Resultado esperado: a leitura de pan converge de volta para um valor estável (efeito do cancelamento de bias do giroscópio com o eixo parado — ZUPT), sem deriva contínua.

## 5.4 Calibração

1. Com o conjunto na posição de repouso, clicar em "Calibrar".

Resultado esperado: sem mensagem de erro na barra de status; a leitura de inclinação e a de azimute passam a exibir 0,00° (ou próximo disso) na posição atual, que se torna o novo "zero" mecânico dos dois eixos.

2. Inclinar e depois devolver o conjunto à mesma posição de repouso.

Resultado esperado: a leitura volta a 0,00° (dentro do ruído normal do sensor), confirmando que o zero foi de fato gravado no firmware, e não apenas na tela.

## 5.5 Extremos (mín/máx) e reset de limites

Esta função depende de firmware 1.5.0 ou superior — o firmware gravado para este teste (mínimo 1.6.0, ver seção 2) a inclui.

1. Com a leitura contínua ativa, produzir um movimento breve e nítido (por exemplo, meio segundo) de inclinação, retornando em seguida à posição de repouso.

Resultado esperado: os campos de mínimo e/ou máximo exibidos na tela são atualizados com um valor coerente com a amplitude do movimento, mesmo sendo um movimento rápido — os extremos são medidos pelo próprio firmware a 100Hz, e não apenas a partir do que aparece na tela (ver firmware/README.md, "Extremos medidos no firmware").

2. Clicar em "Resetar limites".

Resultado esperado: os campos de mínimo/máximo voltam a exibir "--,--°" e, na leitura seguinte, passam a acompanhar novamente a partir do valor atual — sem retornar aos extremos antigos.

## 5.6 Modo Vibração

1. Com a leitura contínua ativa (USB ou BLE), clicar em "Modo Vibração".

2. Na janela de configuração, manter os valores padrão (30s de duração, 50Hz de taxa) e confirmar.

Resultado esperado: barra de progresso avança de 0% a 100% durante a captura e, em seguida (sobretudo via BLE), durante a fase de transferência das amostras — a mensagem de fase ("Transferindo amostras do ESP32...") deve aparecer nesse segundo trecho.

3. Ao final, verificar a janela de resultado.

Resultado esperado: exibição do espectro/estatísticas sem mensagem de erro, e o botão "Salvar relatório PDF..." disponível.

4. Repetir o teste no modo BLE especificamente, produzindo um movimento manual do conjunto durante a captura (para gerar um pico real no espectro, além do ruído de base).

Resultado esperado: captura concluída sem erro de "séries corrompidas"; se algum pacote BLE se perder durante a transferência, o software deve retransmitir automaticamente (característica de retransmissão do firmware 1.4.0+) e concluir normalmente — só reportando erro se a retransmissão se esgotar.

## 5.7 Geração de relatório PDF

1. Com histórico de leituras já acumulado pelos testes anteriores, clicar em "Gerar relatório PDF".

Resultado esperado: arquivo PDF gerado sem erro, com os gráficos de inclinação/azimute ao longo do tempo dentro da escala correta (sem a curva aparecer "cortada" no topo/base do gráfico) e o resumo numérico de mínimo/máximo coerente com os valores observados na tela durante os testes.

## 5.8 Comportamento em falha e recuperação

1. Com a leitura via USB ativa, desconectar o cabo USB do ESP32 por alguns segundos e reconectá-lo.

Resultado esperado: o software reporta o erro de leitura, tenta reconectar automaticamente após um pequeno número de falhas consecutivas e, ao reconectar o cabo, retoma a leitura sozinho, reportando "Comunicação com o ESP32 restabelecida." — sem necessidade de clicar em "Parar"/"Iniciar" manualmente.

2. Abrir "Configurações..." enquanto a leitura estiver ativa.

Resultado esperado: a porta serial (ou conexão BLE) é liberada automaticamente ao abrir o diálogo, permitindo repetir os testes de detecção/conexão das seções 5.1/5.2 sem erro de porta ocupada; ao fechar o diálogo, a leitura retoma sozinha caso estivesse ativa antes.

## 5.9 Registro de resultados

Preencher a tabela abaixo durante a execução, marcando "C" (conforme) ou "NC" (não conforme) para cada item, com observações quando aplicável.

| Item | Descrição | C/NC | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Detecção e conexão via USB/Modbus RTU |  |  |
| 5.2 | Detecção e conexão via Bluetooth BLE (incl. detecção de queda) |  |  |
| 5.3 | Leitura contínua dos dois eixos (tilt e pan) |  |  |
| 5.4 | Calibração (zeragem dos dois eixos) |  |  |
| 5.5 | Extremos (mín/máx) medidos pelo firmware e reset de limites |  |  |
| 5.6 | Modo Vibração (USB e BLE, incl. retransmissão) |  |  |
| 5.7 | Geração de relatório PDF |  |  |
| 5.8 | Recuperação automática de falha de conexão |  |  |

Tabela — Registro de resultados do teste funcional. O conjunto só deve ser considerado aprovado para instalação em campo com todos os itens marcados "C". Fonte: elaborado pelo autor.